江苏师范大学扫描探针显微镜谈判采购文件

（No：2014H31058）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校需采购一套扫描探针显微镜。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

（一）扫描系统：

1.功能模块：扫描隧道显微镜、原子力显微镜（接触/横向力/轻敲/相移模式）、摩擦力显微镜、膜厚/台阶测量功能、纳米定位功能（高精度电控样品移动平台）；

  - 超级曲线测量模式：可以任意设置所有的AD作为Y信号，所有的DA作为X信号进行曲线扫描，比如I-V、I-Z、力-距离、振幅-距离、频率-相位、相位-距离、频率-振幅 等等曲线；

  - 纳米加工：刻蚀模式（电刻蚀/力刻蚀），刻蚀轨迹（矢量式/图形式）；

  - 膜厚/台阶测量功能：用电控样品移动平台精确定位到薄膜、台阶边沿；

  - 单一50μm大量程高精度扫描器，不更换小量程扫描器直接可达原子级分辨精度；

  - 50μm量程扫描器分辨率：

    - 扫描隧道STM  X-Y向0.1nm，Z向0.01nm，HOPG原子定标；

    - 原子力AFM（接触）X-Y向0.2nm，Z向0.03nm，云母晶格定标；

    - 原子力AFM（轻敲）X-Y向0.2nm，Z向0.1nm；DNA样品验证；

  - 样品台尺寸：样品直径≤80mm，厚度≤30mm；

  - 探针识别：自动识别当前针尖类型，软硬件自动切换到相应的工作模式，无需人工干预；

  - 探针保护：自动进针保护和平滑移动保护，有效降低针尖损伤；

  - 探针趋近：高精度高速步进马达控制粗细调、自动逼近，行程<30mm,步长<23nm。

（二）纳米定位系统：包括高速精密电控样品移动平台和高分辨CCD光学观测系统

- 高精度电控样品移动平台

    - 计算机自动控制电控马达进行精确样品移动和定位。最小步进50nm，移动范围5×5mm；

    - 可在CCD视频界面或SPM图像扫描界面，直接用鼠标拖动待测区域到目标位置，计算机控制移动平台自动定位；

    - 可任意设置数个原点位置，随时一键返回（计算机控制电控移动平台回到指定原点）；

    - 可任意标记多个测样点，编制定位路径，计算机控制移动平台依次到达各预设点。

    - 直接输入在X、Y方向移动数值，计算机控制电控样品移动平台自动定位；

- 高分辨CCD光学观测系统：在计算机上成像，用于观察探针和样品，放大倍数80—600倍，视场1.6mm，配套控制及成像软件；

3. 单一大量程自适应扫描器

50um或100um 大量程扫描器可达HOPG原子分辨率，不用在测样过程中更换小量程扫描器。

（三）电子控制系统：

- 中枢控制器：32位ARM芯片，16 M RAM ，2M Flash ROM；

- 高压单元：±300V 纹波噪声1.5mV；4通道双16位D/A(精度相当于23位）提供扫描器XYZ三个方向的控制电压；可扩展到8通道；

- 支持固件远程下载技术，可直接远程下载升级可编程电子器件中的程序；

- 扫描角度：-180度~180度连续可调；

- 计算机接口：USB2.0接口；

- 控制/采集精度：16通道双16位A/D(精度相当于23位）；12通道16位D/A;4通道双16位D/A；

- 反馈方式：8通道 数控模拟反馈；

- 中枢总线  数字总线：速度24M/s,宽度16位；外部地址总线：速度24M/s.宽度8位；固件下载总线：速度500Kb/s,宽度8位，可直接远程下载更新可编程电子器件中程序； 模拟总线：-10~+10V,信噪比200000:1；

9. 中枢总线余量：3通道16位D/A;3通道双16为A/D(精度相当于23位）； 20位DIO。

10 扩展余量：16通道16位D/A;16通道双16为A/D(精度相当于23位）；

11. 温湿度传感器，实时环境检测精度：温度0.1℃，湿度0.5%RH,液晶屏/实时采集显示；

12. 图像采样点128*128/256*256/512*512/1024*1024/2048*2048/4096*4096 点可调；

14. 电流检测灵敏度≤10pA ；

15. 力检测灵敏度≤5pN ；

16. 预置隧道电流：0.001~50nA；

17. 偏置电压：-10~+10V；

18 扫描频率范围：0.1Hz ~100Hz 。

（四）软件系统：

- 软件兼容Windows98WIN2000/XP/7/VISTA/WIN7操作系统；

- 四窗口图像界面，16个可选数据通道，可同时观察其中任意4个不同数据通道实时同步成像，扫描图像和当前全部工作环境参数同步保存；

- 压电陶瓷非线性校正（测量结果非线性度<0.5%），曲面拟合校正，样品倾斜校正；

- 任意剖面分析功能：可在图像上设置任意曲线，得到该曲线的剖面图；

- 图像处理软件：3D显示，滤波处理，图像修饰，边缘增强、形态学处理、图像格式转换，图像几何变换、调色板设置等；

- 数据分析软件：粗糙度分析，颗粒度分析，剖面分析，膜厚分析、台阶分析、数据统计、摩擦力分析、Bearing分析和比较、功率谱分析和比较、自相关/互相关分析、图像相加减功能、各种曲线统计/分析等；

- 软件开发模板：便于用户进行二次开发，完成特殊的数据处理功能；

- 软件服务包：软件以插件方式终身享受免费升级服务；

- 远程控制软件：支持远程网控技术， 可提供远程培训、远程检修、远程实验服务；

- 双语软件系统， 中英文随时切换使用。

二、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统方案配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的设备设计原理不完全相同，各厂商可视自己设备的具体情况，必须提供满足购买方正常使用设备的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致设备检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。