徐州师范大学实时荧光定量PCR仪、全自动凝胶成像系统、

变性梯度凝胶电泳仪招标采购文件

（No：2011H51109）

第一部分   投标人须知

- 总则

      - 本招标文件仅适用于徐州师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标供应商获取招标文件；

      - 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

      - 中标供应商签署供货合同，执行合同。

- 对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或徐州）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；评委将从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并相加得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：徐州师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；

      - 付款方式：设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足教学需要，我校需购置实时荧光定量PCR仪、全自动凝胶成像系统、变性梯度凝胶电泳仪超低温冰箱各一台。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：实时荧光定量PCR仪（一台）

1．国内外知名品牌；

2．实验样品通量	：每次能进行96个样品的检测；

3．热循环温控范围：4~99℃；温控精确度：±0.2℃；

4．反应体积：20～100µl；

5．升降温速度：升温速度≥4℃/s；降温速度≥3℃/s；

6．试剂耗材：单管， 8联管或通用96孔板，试剂(包括荧光染料)，耗材开放，无需添加辅助器材即可使用；

7．实验方法：开放，可采用SYBR、Taqman、Molecular Beacons、LUX、Scorpions等，且可采用任何试剂盒；

8．光学系统：单一LED激发光源、发射激光器、光电二极管；

9. 检测器： 最低能检测到低于50fM的荧光素；

10．具有温度梯度功能：梯度范围：1~20℃；梯度温控范围：30~99℃；

11．软件分析：a绝对定量，b相对定量，可以扩展进行10-无限块板同时大通量检测c专业SNP，mRNA,CNV分析软件，d提供专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，RT-PCR引物，Taqman探针和Taqman MGB探针的设计和自动测试，e具备光源使用时间监测及仪器自我诊断程序。(以上设计软件需为原厂专配或有独立知识产权，非外购或网上Free版本或Demo版)；

12．能有效区分5000和10000拷贝的模板，置信度不低于99%，装机试剂盒现场验证；

13．激发模式：96孔样品同时激发，各样品检测无时间延误；

14．日常维护：荧光光源和热学模块一体化设计，在实验条件或实验环境变化的情况下，无需频繁纠正荧光光路；

15．提供SFDA,CE,ISO相关产品质量认可证明。

标段二：全自动凝胶成像系统（一台）

1. 基本要求：通过专业成像及分析软件的全自动化控制，可以对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、印迹膜等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析；

2. 样品来源：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等；

3. 高分辨率 CCD摄像；马达自动控制；

4. 动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值）；

5. 镜头缩放：8.5-51mm镜头；

6. 具有密封暗箱可用于化学发光检测；

7. 配置多个滤光片：至少包含254nm, 302nm, 365nm为中心的紫外光源；不低于2个滤片位；（请标明标配过滤片标准、个数及选配型号价格）；

8. 配备有校正镜头曲面度的专用滤光片；

9. 多块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节；

10. 灵敏度：0.1ngEB染色的DNA；

11. 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进
12. 样品大小：25x26cm；

13. 具有紫外自动光闭保护；UV防护板；切胶尺；荧光尺；

14. 功能强大的分析软件: 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出；

15. 报告输出功能齐全；

16． 配有软件操作指南，若为进口产品，则需有中文语音教学光盘。

标段三：变性梯度凝胶电泳仪（一台）

1.至少包含的功能：变性梯度凝胶电泳（DGGE）；时间温度梯度电泳（TTGE）；

2. 微电脑智能控制，中文液晶显示，具有过压、过流、过载自动检测及报警功能；

3. 铂金电极安置设计合理，避免意外触及,降低缓冲区因高温蒸发；

4. 槽体设计科学，在电泳作业时，不会因高温变形；

5. 完善的加热，搅拌，缓冲检测组件设计，温度分布均匀；

6. 高精度和高可靠性,可对单碱基突变进行检测；

7.可同时显示全部设置参数和输出状态；

8.可实现5-70摄氏度范围内的精确温度控制；

9. 配套电源：

- 输出电压、电流范围大、稳定；

- 输出类型：可为恒流，恒压；

- 显示：LED显示；

- 输出口：至少4道平行输出；

- 安全保障：符合IEC 1010-1,CE；

- 安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护，断电恢复后自动启动；

10． 系统包括内置式温度控制系统、可编程控电源、梯度凝胶生成器、内置式缓冲液循环泵及搅拌桨、电泳槽、梯度生成器、制胶配件及玻璃板及梳子（16孔4把）等可运行至少两块16cm×16cm凝胶；

11． 含WinMelt软件，用于分析引物GC夹的置放对DNA熔解图谱的效应。

二、系统配置要求

1. 招标方要求投标方报价中包括所有费用，即不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作；

2. 因各投标方所投的仪器设备设计原理不完全相同，各投标方视自己仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件；

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、技术及售后服务

1.提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2.提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3.投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。