江苏师范大学手持式激光扫描仪谈判采购文件

（No：2012H29044）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足学校教学科研需要，我校需购置手持式激光扫描仪一台。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求（带*的技术参数必须满足）

1 .*结构形式：2个CCD+ 激光扫描结构，无须其他机械结构辅助定位。可独立使用扫描.最好手持式，可连续扫描，重量越轻越好（小于1Kg），便携。

2．*技术类型：REVscan三维手持式激光扫描仪，激光等级：II级（对视力无害）

3. *扫描速度：≥36000点/秒 or 18000个测量/秒

4. *Z轴分辩率：≤0.1mm

5. *推荐扫描范围：扫描景深可达30cm。

6. *扫描精度：视扫描对象大小而定，最高可达0.05mm；ISO:0.02+0.2L/1000 mm

7. 使用环境及条件：温度5℃～40℃，相对湿度<95%，可在日光灯或自然光环境下工作。

8. *配套扫描软件：要求支持Windows 7和vista系统

可视化的三维图形实时扫描，并以多种标准数据格式文件输出扫描数据后，可进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪等编辑操作；可视化的三维图形实时扫描；

输出数据接口：多种标准数据文件格式输出，可直接生成STL格式，兼容多种CAD 软件（Catia V5、UGS、PRO-E、Imageware、Geomagic等）；可优化形面,点云无厚度及分层。

9. *最新的VXelement自定位技术,无须其他硬件辅助定位，如需要也可以扩展动态跟踪和接触测量模块。

10.扫描时, 工件可随意根据需要或实际情况进行移动或拆分。

11.快速完成校准 (1分钟内完成)。

12. *手持式激光扫描仪可独立使用和工作,不受其他辅助定位系统的限制.最好能够手持,越轻巧越灵活越好。

13. *扫描速度快.扫描数据无厚度,最好可直接生成STL三角网格面。

14. *具有良好的对于有装配关系零件和模具的扫描功能，有利于实际扫描过程中被测物体是装配关系的。若拆解扫描，希望不得人为的拼接数据，软件自动保证各扫描件在同一坐标系下。

15. * 整个系统应不受噪声、震动而影响扫描数据和速度；扫描工件时，有时时间跨度大，不因人为的或其它因素使被扫描物体发生移动后而重新扫描或影响扫描结果。

16. *操作的方便性：可方便灵活地移动扫描仪对物体进行测量，并可携带至工作现场进行测量，扫描独立使用且不牵制于其他辅助设备或功能的状态影响。

17. *为了真正体现现场及操作的灵活性，扫描设备可以在数据采集过程中根据物体外形而进行移动；被扫描物体也可以根据需要自由移动，拆解和反转。并且被扫描物体的尺寸和重量等不受限制以提高工作效率和扫描结果。

18. *要求整套系统方便携带，软硬件操作简便，工作效率高。

# 19. *必须提供原厂针对此项目的项目授权书，原件备查。

20．*提供设备原厂必须要在国内有售后校准试验室，并且有原厂出具的售后服务承诺书。

21.数据处理系统:高性能笔记本电脑（请注明品牌型号配置价格，由招标方决定是否采购）。

22.Kinect for Virtools4.1

- *支持捕捉22个骨骼节点的位移，角度等信息。完美的反应身体每个骨骼节点的信息。

- *使得Kinect作为外接设备通过与Virtools可以进行连接做到代替鼠标与键盘控制，用肢体语言控制。在Virtools中直接实现体感捕捉而不再需要昂贵的设备。

- *可以使Kinect是以USB直接与电脑进行连接。其携带性与方便性超越传统的体感捕捉设备。

- *通过VS2008进行开发，可以将循环放置0帧从而将控制kinect的帧率达到30帧实现无延迟流程的进行体感捕捉。

- 通过VS2008的开发，可以自定义算法支持各种各样的预设手势识别。

二、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。