江苏师范大学智能培养架人工气候室及小鼠独立通气笼谈判采购文件

（No：2018H12012 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等）商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对智能培养架人工气候室及小鼠独立通气笼进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：智能培养架人工气候室(两套)；

（一）	总体要求

1.	面积：将生科院四号楼109，111两间办公室改造为两间智能培养架型人工气候室，用于全年培养甘薯等植物材料。

人工气候室房间尺寸：长*宽*高约为：6300*3300*3150mm；

要求单间有效面积≥18m2,高度≥2.5m

2.	要求人工气候室具有程控（多段）、控光、控温、控湿、监测CO2浓度及灭菌等多种功能，人机介面采用中英文显示真彩液晶触摸屏，并具有历史数据记录功能。

3.	人工气候室专用设备的组成为库体、库门、压缩机制冷系统、加热管、加湿器、压缩机除湿机、防潮灯、灭菌紫外灯、风机和新风系统、电脑控制系统（含各种传感器）等。如条件允许则加装CO2供气系统，要求能够精确控制室内CO2浓度。

4.	为确保安全，应具有漏电保护、缺相保护、过流保护和超温保护等多种保护功能。

5.	核心配置要求：

制冷机组：美国EMERSON谷轮压缩机或日本三菱品牌压缩机

控制界面：≥8寸16位中英文显示真彩液晶屏，800*480分辨率，电阻式触摸屏

中央控制系统：智能控制软件要求为项目承接方自主研发产品或配备原装进口智能控制软件

温湿度传感器：进口霍尼韦尔专用温湿度传感器或品质不低于该款传感器的知名品牌产品

CO2传感器：瑞典原装Esense或品质相当知名品牌产品

光照灯管：飞利浦或品质相当知名品牌产品；LED多光谱光源

新风更新系统：暗藏式风机

室内开关插座：防水安全插座；单开

培养苗床：优质不锈钢标准柱，加厚层板，承重不低于80kg/㎡

6.	气候室配备当温度异常可以发生无线报警的功能。

（二）、人工气候室主要技术指标

（1）控温控湿和光照

1.控温：常温气候室控温范围：10℃～+40℃；温度波动度：≤±2℃；控温精度：±1℃；温度偏差：≤±1℃ (空载下)；温度均匀度：≤±2℃(空载下)；温控传感器精度：±0.1℃。

2.控湿：超声波加湿器（要求含内置暗藏式加湿管道）和制冷除湿机（要求含内置暗藏式除湿管道）；湿度范围：30%—90%RH；湿度波动度：≤±2%RH(空载下)；湿度偏差：≤75%RH时，≤±3%RH；(空载下)；≥75%RH时，±5%RH；(空载下)。

3.光照：光照范围：0-50000Lux

要求采用飞利浦等知名品牌灯管和LED多光谱光源组合作为植物光源，要求分级实现不同的光照强度（光照强度必须满足甘薯正常生长需要），其光照方式为培养架分层水平悬挂，灯下30厘米达到15000-20000lux，要求每层光照三级可调。噪音：≤ 65 DB。

4.换气：定时换气。

5.杀菌：定时紫外杀菌最小设定1分钟，24小时循环。

6.指示精度：温度：0.1℃,湿度：1%RH，时间：1S。

（2）主体结构：

7.墙体材料构成：两个气候室内外壁均为100 mm厚可阻燃，保温防潮防水双彩聚氨酯板面，外层钢板厚度不小于0.42 mm,密度42㎏/m³，导热系数0.22 w/m.k,传热系数0.29 kw/㎡*℃，要求整体美观大方，易于清洁。

8.保温材料：内外壁夹层为约100 mm厚防潮保温硬质聚氨酯（PU）发泡保温层；地面铺设厚度100 mm的防潮保温面，表面铺设防刮伤防腐蚀的挤塑板，能够有效隔绝室内外温度热量的传递，提高室内温控的准确性，节能环保，提高能效。

9.气候室门：两个气候室内均采用防反锁带有观察传递窗的保温门，门尺寸0.8*1.8 m；防反锁装置避免人员进入室内，被门反锁室内，无法出去的情况，门上开设保温传递观察窗，隔绝内外热传递，保证温度的准确性和观察的可视性。

10.墙面与墙面，墙面与地面所有连接角均需圆弧过渡，不得出现死角，避免积尘，便于清洁、消毒。墙体要求耐腐蚀易清洁，不滋生细菌。

11.培养架要求：每个气候室内采用不锈钢框架，根据实际空间大小设计培养架尺寸及数量，实用4层，高度可调，要求保证承重不低于80kg/㎡，每个架子有4层光源。

12.微循环多孔导流风板：打磨酸洗，喷塑，多孔孔径约5mm

（3）控制系统

13.智能控制软件：具备定值程序双模式控制方式对各类数据进行统筹精准自主设置，调节和控制，并时刻备份各类原始数据便于检测和分析。用户程序容量：1000个程序,每个程序100段，程序可连接。运行方式：定值运转、程序运转。

14.触摸屏：≥8寸16位中英文显示真彩液晶屏，800*480分辨率，电阻式触摸屏。湿度、光照强度等参数均可在触摸屏上显示，可在触摸屏上实现对人工气候室内各参数的自动监测和控制。控制系统必须带有断电记忆功能，上电自动运行。

15.安全保护系统：超上下线温度报警保护，最大范围-50~100℃的超温保护器，性能好三相380v的超压相序过流保护器，调节使用电压的中间继电器（380v），固态继电器,带有漏电保护的空气开关等多重电路保护装置。

16．温湿度综合控制：系统综合调节温湿度，温度在调节箱内混合均匀后再通过孔板均匀进入室内，根据设定数值自动调节室内湿度，超声波加湿及制冷除湿。

17.制冷机组安装方式：分体式设计，制冷系统位于室外，制冷机组安装于室外，便于日常厂家的定期维护和保养，所有风机，蒸发器，线路，管道等均位于气候培养室吊顶与房间屋顶之间的设备间内，暗藏起来。人工气候室制冷设备要求选用节能产品，带冷量自动调节功能。

（4）其它要求

18.循环风系统：循环高效定制风机；新风更新系统：暗藏式风机，圆弧无死角，低噪音。要求实现人工气候室内温度均匀，波动范围小，恒定精度高。人工气候室的通风设备要求具有空气过滤功能，有效过滤1-5μm尘埃颗粒，符合国家中效过滤标准，保证人工气候室空气洁净的同时要求过滤器方便拆卸，可重复清洗使用。

19. 超声波加湿器：要求国内知名品牌，含水量少，雾化率高，加湿成效显著，对温度无影响。制冷除湿机：要求连接中央处理器，能够自动接受指令除湿。

20．气候室照明和杀菌的附属系统：采用三防净化照明灯，每个室内设置2根单管紫外杀菌灯。

21. 布线：整体工程系统布线

22.安全性能：独立超温报警、电源缺相报警、风机过流保护、压缩机高低压保护、压缩机过载保护、缺水保护、压缩机过热保护、声光报警系统。

23.工作噪音≤65db

24.气候室要求具有给排水设计。

25. 投标文件中必须提供项目的设计图，光线谱图等。

26.要求包人员培训，软件升级；保修期为3年，保修期内每年至少两次免费保养，并负责终生维修。到货后，供货商免费进行全面安装调试。施工人员在施工过程中要保护室内设施、管线。安装完成后，由供货商代表和用户共同对气候室设备进行检查验收，在认为符合要求后，进行性能测试。经用户验收，认为符合合同要求，签署验收合格书。

标段二：小鼠独立通气笼

56笼一拖二

1、不锈钢笼架： 2台

- 规格：1580×510×1750mm；

- 进口不锈钢304方管：25×25×1.5；304异形管厚：25×13×1.5；

- 整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便；

2、IVC主机  1台

- 规格：310×550×1650mm；

- 主机箱：材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；

- 智能型触摸屏；

- 机箱电器：符合国家电气安全标准；

- 双风机、双高效过滤器、压力传感器、电机、相应仪表采用全进口产品；

- 微电脑控制器自动变频控制送排风机、自动恒定笼盒内压力，换气次数（次/小时）0～70（可调）；

- 带8-10小时USP不间断电源保护；

- 带计时器；

- 可送回风管道可拆卸清洗；

- 带停电、故障、温度湿度压力超限报警；

- 噪声(dB) <55

3、IVC笼盒

- 规格：325×210×180mm   1:1笼盒224套；

- 采用进口PC透明材料；

- 采用硅橡胶耐酸、耐碱高温150℃压力15磅半小时不变形；

- 不锈钢网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；

- 含耐材质高压饮水瓶、耐高温尼龙搭扣。

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日